Masson三色染色液说明书

【产品名称】

Masson三色染色液

【包装规格】

套组包装规格：8×20ml/盒、8×100ml/盒、8×250ml/盒

【预期用途】

主要用于组织中结缔组织、肌肉和胶原纤维的组织细胞学染色。

【检验原理】

Masson三色染色又称马松染色，是胶原纤维染色权威而经典的技术方法，所谓三色染色通常是指染胞核和能选择性的显示胶原纤维和肌纤维。该法染色原理与阴离子染料分子的大小和组织的渗透有关：分子的大小由分子量来体现，小分子量易穿透结构致密、渗透性低的组织；而大分子量则只能进入结构疏松的、渗透性高的组织，苯胺蓝的分子量很大，染色后肌纤维呈红色，胶原纤维呈蓝色，主要用于区分胶原纤维和肌纤维。

【主要组成成分】

|  | 试剂组成 | 主要成分 |
| --- | --- | --- |
|  | 1、Weigert铁苏木素A液 | 苏木素 |
|  | 2、Weigert铁苏木素B液 | 三氯化铁 |
|  | 3、酸性乙醇分化液 | 乙醇 |
|  | 4、蓝化液 | 碳酸盐 |
|  | 5、丽春红品红染色液 | 丽春红、品红 |
|  | 6、乙酸溶液 | 乙酸 |
|  | 7、磷钼酸溶液 | 磷钼酸 |
|  | 8、苯胺蓝染色液 | 苯胺蓝 |

【储存条件及有效期】

5℃～35℃保存，原包装未开封染色液的有效期为l8个月，在有效期内的已开封染色液建议在开封后6个月内使用完，每次用后应及时拧紧瓶盖，以免挥发或变质。

【样本要求】

组织片充分固定和脱蜡。

【检验方法】

1、组织固定于Bouin氏固定液(另购)或Zenker氏固定液(另购)或10%中性福尔马林固定液(另购)等，流水冲洗，常规脱水包埋；

2、切片常规脱蜡至水；

3、取适量的Weigert铁苏木素A液和Weigert铁苏木素B液等量混合,即为Weigert铁苏木素染色液，用Weigert铁苏木素染色液染色5～10分钟，流水稍洗；

4、酸性乙醇分化液分化数秒，流水冲洗数分钟；

5、蓝化液返蓝数秒，流水冲洗数分钟；

6、丽春红品红染色液染色5～10分钟，流水稍冲洗；

7、按蒸馏水:乙酸溶液=4:1的比例配制乙酸工作液，用乙酸工作液洗切片1分钟；

8、磷钼酸溶液处理约1～3分钟，倾去玻片上磷钼酸溶液(不用水洗)；

9、苯胺蓝染色液复染1～2分钟，倾去玻片上染色液(不用水洗)；

10、用乙酸工作液处理切片，至切片无蓝色脱出(必要时镜下控制)；

11、95%乙醇迅速脱水，无水乙醇脱水3次，每次5～10秒，二甲苯透明，中性树胶封固。

【检验结果的解释】

胶原纤维、粘液、软骨呈蓝色，肌纤维、纤维素和红细胞呈红色，细胞核呈蓝黑色。

【检验方法的局限性】

仅限于病理组织内容物染色观察。

【产品性能指标】

Weigert铁苏木素A液的pH值(25℃±1℃)应为5.4~7.8；

Weigert铁苏木素B液的pH值(25℃±1℃)应为0.3~2.0；

蓝化液的pH值(25℃±1℃)应为9.5~11.2；

丽春红品红染色液的pH值(25℃±1℃)应为2.2~4.0；

乙酸溶液的pH值(25℃±1℃)应为2.0~4.0；

磷钼酸溶液的pH值(25℃±1℃)应为1.5~2.8；

苯胺蓝染色液的pH值(25℃±1℃)应为2.0~4.0。

【注意事项】

1、组织固定尽量采用Bouin氏或Zenker氏固定液，固定后应充分冲洗；如果无Bouin氏或Zenker氏固定液，亦可采用10%中性福尔马林固定液；使用不同的固定液可延长或缩短染色时间。

2、Weigert铁苏木素A液和Weigert铁苏木素B液应于临用前等量混合使用，而不宜预先混合，否则容易氧化沉淀而逐渐失去染色力。

3、酸性乙醇分化液分化时间应根据切片厚薄、组织的类别和新旧而定。

4、如蓝化液使用量较大，可自行配制Scott促蓝液或0.1～1%碳酸锂水溶液予以替代。

5、磷钼酸处理时最好在镜下控制，分化到胶原纤维呈淡红色、纤维呈红色即可，分化时间根据染色深浅而定，一般1～2分钟。

6、部分组织95%乙醇脱水时容易造成脱色过度，应注意肉眼控制。

7、本产品仅用于体外诊断，应由专业人士使用及进行结果的判读。

8、使用前应详细阅读说明书，并做好个人卫生防护，在有效期内使用，生产日期（生产批号）和有效期至（失效日期）见包装。

9、用后应按医院或环保部门要求处置废弃物。

【标识的解释】

IVD

1、      体外诊断试剂

2、      参考说明书

【参考文献】

1、中华医学会，临床技术操作规范-病理学分册[M]人民军医出版社

2、梁英杰，临床病理学技术[M]人民卫生出版社

3、凌启波，实用病理特殊染色和组化技术[M]广东高等教育出版社

【基本信息】

备案人/生产企业名称：安徽雷根生物技术有限公司

住所：安徽省淮北市相山区相山经济开发区仪凤路19-18号

联系方式：0561-3069111/3883088    邮政编码：235000

网址: www.leagene.cn  www.leagene.com 电子邮件：leagene@126.com

售后服务单位名称：

安徽雷根生物技术有限公司 0561-3886565/3883088

北京雷根生物技术有限公司 4000000455 010-83611923/83326332

生产地址：安徽省淮北市相山区相山经济开发区仪凤路19-18号

【医疗器械生产备案凭证编号】皖淮药监械生产备20170002号

【医疗器械备案凭证编号/产品技术要求编号】皖淮械备20180007

【说明书核准日期】2022年11月15日 说明书版本号：A3